如何选择旋转扭矩传感器

为何说选择正确的旋转扭矩传感器非常重要?这里有两个关键的原因：防止损坏 和 保证精度

防止损坏 - 扭矩传感器是高精度扭矩测量的关键部件，通过设计，其可以起到类似于机械保险的作用。 由于扭矩传感器是驱动系中最脆弱的部分，因此正确选择扭矩传感器非常重要。这是由于为准确地测量扭矩，必须测量某个点的应变值。

确保精度 - 为降低测量的不确定性，必须选择合适的扭矩传感器，您才能获得高精度的测量结果。

本文从以下方面来帮助您选择合适的扭矩传感器:

扭矩传感器类型, 例如反作用，圆轴，模拟遥测，数字遥测，双量程扭矩传感器

应用注意事项, 例如精度，量程，转速，输出和响应时间

环境注意事项, 例如温度，灰尘和电磁干扰

动态应用, 例如旋转效应，额外负载和临界转速

物理需求, 例如尺寸，安装限制

费用和预算

环境条件

环境条件，例如温度，灰尘和油污，锈蚀以及 EMI 都会对扭矩传感器的选择产生影响。

温度

和其他基于应变的传感器一样，扭矩传感器也是对温度敏感的。因此需要对温度梯度或温度变化进行处理。如果扭矩传感器的一端温度比另外一端高，将会产生额外的扭矩变化。这可以通过传感器的技术参数表来进行温度补偿。

扭矩传感器制造商往往提供如何应对温度变化的信息。通常情况下，将扭矩传感器置入到一个温度变化的环境中，采集数据来确定传感器运行情况。

需要重点提示的是，对于金属传感器来说，传感器的结构越复杂，其受到温度变化产生的影响就越小。钢传感器在这方面尤其出色，温度变化对其的影响最小。

灰尘, 油污和锈蚀

扭矩传感器的结构需要能够防灰尘，防油污和防锈蚀 - 特别是敏感部分。因此，一些传感器必须紧致密封，这在恶劣环境下非常重要。

并且您需要知道扭矩传感器数据如何进行传递，是否会受到油污和灰尘的影响。例如，滑环扭矩传感器比数字遥测扭矩传感器更容易受到油污和灰尘的影响。

电磁脉冲(EMIs)

扭矩传感器包括很多线圈和电路，都具有天线的作用，因此正确的布线，屏蔽和接地是至关重要的。需要了解扭矩传感器采用的信号调理方式。惠斯通电桥采用直流还是交流激励？我们推荐采用交流方式，其在应变调理中，具有更好的抗噪声能力，能最大限度地减少热干扰和 1F 噪声源的干扰。